## GR&R（msa）
测量系统分析MSA GR&R---数据记录表 Data Worksheet
报告编号Report NO.
量具名称 Equipment Name | [5 empty] | 产品类型 Description |  |  |  | 测量人员 OperatorＡ |  |  |  | 测试日期 Test Tate
量具编号 Equipment NO. | [5 empty] | 基件编号 P/N |  |  |  | 测量人员 OperatorＢ |  |  |  | 平价人数 Appraisers |  | 3
参数规格 Dimension | [5 empty] | 规格上限 USL |  |  |  | 测量人员 OperatorＣ |  |  |  | 试验次数 Trials |  | 3
单位 Unit |  |  |  | MM |  | 规格下限 LSL |  |  | 过程变差/过程能力 Process Variation(σ/PP) |  |  |  |  | 样 品 数 Samples |  | 10
分析时机Analytical Occasion
零件编号Parts NO. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | 平均值Average
1. | A |  | 1 | 0.29 | -0.56 | 1.34 | 0.47 | -0.8 | 0.02 | 0.59 | -0.31 | 2.26 | -1.36 | 1.94 | 0.194
2. |  |  | 2 | 0.41 | -0.68 | 1.17 | 0.5 | -0.92 | -0.11 | 0.75 | -0.2 | 1.99 | -1.25 | 1.66 | 0.166
3. |  |  | 3 | 0.64 | -0.58 | 1.27 | 0.64 | -0.84 | -0.21 | 0.66 | -0.17 | 2.01 | -1.31 | 2.11 | 0.211
4. |  |  | 均值Mean | 0.44667 | -0.60667 | 1.26 | 0.53667 | -0.85333 | -0.1 | 0.66667 | -0.22667 | 2.0867 | -1.3067 |  |  | 0.19033
|  |  | Sum A | 1.34 | -1.82 | 3.78 | 1.61 | -2.56 | -0.3 | 2 | -0.68 | 6.26 | -3.92 | 5.71
5. |  |  | 极差Range | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.11 |  |  | 0.184
6. | B |  | 1 | 0.08 | -0.47 | 1.19 | 0.01 | -0.56 | -0.2 | 0.47 | -0.63 | 1.8 | -1.68 | 0.01 | 0.001
7. |  |  | 2 | 0.25 | -1.22 | 0.94 | 1.03 | -1.2 | 0.22 | 0.55 | 0.08 | 2.12 | -1.62 | 1.15 | 0.115
8. |  |  | 3 | 0.07 | -0.68 | 1.34 | 0.2 | -1.28 | 0.06 | 0.83 | -0.34 | 2.19 | -1.5 | 0.89 | 0.089
9. |  |  | 均值Mean | 0.13333 | -0.79 | 1.1567 | 0.41333 | -1.0133 | 0.026667 | 0.61667 | -0.29667 | 2.0367 | -1.6 |  |  | 0.068333
|  |  | Sum B | 0.4 | -2.37 | 3.47 | 1.24 | -3.04 | 0.08 | 1.85 | -0.89 | 6.11 | -4.8 | 2.05
10. |  |  | 极差Range | 0.18 | 0.75 | 0.4 | 1.02 | 0.72 | 0.42 | 0.36 | 0.71 | 0.39 | 0.18 |  |  | 0.513
11. | C |  | 1 | 0.04 | -1.38 | 0.88 | 0.14 | -1.46 | -0.29 | 0.02 | -0.46 | 1.77 | -1.49 | -2.23 | -0.223
12. |  |  | 2 | -0.11 | -1.13 | 1.09 | 0.2 | -1.07 | -0.67 | 0.01 | -0.56 | 1.45 | -1.77 | -2.56 | -0.256
13. |  |  | 3 | -0.15 | -0.96 | 0.67 | 0.11 | -1.45 | -0.49 | 0.21 | -0.49 | 1.87 | -2.16 | -2.84 | -0.284
14. |  |  | 均值Mean | -0.073333 | -1.1567 | 0.88 | 0.15 | -1.3267 | -0.48333 | 0.08 | -0.50333 | 1.6967 | -1.8067 |  |  | -0.25433
|  |  | Sum C | -0.22 | -3.47 | 2.64 | 0.45 | -3.98 | -1.45 | 0.24 | -1.51 | 5.09 | -5.42 | -7.63
15. |  |  | 极差Range | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.39 | 0.38 | 0.2 | 0.1 | 0.42 | 0.67 |  |  | 0.328
零件均值 Parts Mean |  |  |  | 0.16889 | -0.85111 | 1.0989 | 0.36667 | -1.0644 | -0.18556 | 0.45444 | -0.34222 | 1.94 | -1.5711 |  |  | 0.0014444
Total |  |  |  | 1.52 | -7.66 | 9.89 | 3.3 | -9.58 | -1.67 | 4.09 | -3.08 | 17.46 | -14.14 | 0.13 |  | 3.5111
[8 empty] | 0.34167 |  |  |  | 试验次数Trials |  |  | 2 | 3
[8 empty] | 0.44467 | [5 empty] | D4 | 3.267 | 2.575
[6 empty] | 0.35097 |  |  |  |  | 0.87979 |  |  | D3 | 0 | 0
[6 empty] | -0.34808 |  |  |  |  | 0 |  |  | A2 | 1.88 | 1.023
注:当分析结果超出要求后，利用均值极差图分析原因When analysis result is out of spec,need analyse the root cause by mean and range chart 。
均值图 mean chart
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | UCLx | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097 | 0.35097
|  |  | LCLx | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808 | -0.34808
|  |  | UCLR | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979
|  |  | LCLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 公差： |  |  |  | 6σ |  |  | pp | 变差
|  |  |  | PV | 1.1046 |  |  | PV | 1.1046 |  | 1.1046 | PV | 1.1046
|  |  |  | TV | 0 |  |  | TV | 0 |  | #DIV/0! | TV | 1.1461 |  |  | 基于公差base on parts spec
|  | %EV |  | 2: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: 17.61% |  |  | 基于零件变差base on parts variation
|  | %AV |  | 2: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: 20.04% |  |  | 基于过程变差base on process variation
|  | %RR |  | 2: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: 26.68% |  |  | 基于过程能力Base on process PP
|  | %PV |  | 2: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: 96.38% |  |  | 公式A Formula A
|  |  |  | 1: ndc; 2: 5.0937 |  |  | 公式B Formula B
|  |  |  | 1: X^2/nkr; 2: 0.00018778; 4: sumSQ(sum(men))/nr; 7: 3.1675; 8: SUMSQ(sum(1-10part))/kr | 88.3621
极差图 Range chart |  | SUMSQ(sum(men-part))/r |  | 3: 91.8884; 5: sumSQ(all); 7: 94.6473 | n=part k=men r=time
|  |  | ANOVA Table With Operator*Part Interaction | 7: ANOVA Table Without Operator*Part Interaction
|  |  | Source |  | DF | SS | MS | F | P | Source |  | DF | SS | MS | F | P
|  |  | Parts |  | 9 | 88.3619 | 9.818 | 492.2914 | 1.1631e-19 | Parts |  | 9 | 88.3619 | 9.818 | 245.6139 | 2.021e-53
|  |  | Operators |  | 2 | 3.1673 | 1.5836 | 79.406 | 1.1745e-09 | Operators |  | 2 | 3.1673 | 1.5836 | 39.6172 | 4.9504e-13
|  |  | Operators*Part | 2: 18; 3: 0.35898; 4: 0.019943; 5: 0.43372; 6: 0.97411
|  |  | Repeatability |  | 60 | 2.7589 | 0.045982 |  |  | Repeatability |  | 78 | 3.1179 | 0.039973
|  |  | Total | 2: 89; 3: 94.6471; 7: Total; 9: 89; 10: 94.6471
|  |  | Gauge R&R With Operator*Part Interaction | 7: Gauge R&R Without Operator*Part Interaction
|  |  | Source |  | VarComp | Stdev | %Contribution | %TV | %Tolerance | Source |  | VarComp | Stdev | %Contribution | %TV | %Tolerance
|  |  | Total Gauge R&R |  | 0.098105 | 0.31322 | 8.267% | 28.75% | #DIV/0! | Total Gauge R&R |  | 0.091429 | 0.30237 | 7.762% | 27.86% | #DIV/0!
|  |  | Repeatability |  | 0.045982 | 0.21443 | 3.875% | 19.68% | #DIV/0! | Repeatability |  | 0.039973 | 0.19993 | 3.394% | 18.42% | #DIV/0!
|  |  | Reproducibility |  | 0.052123 | 0.2283 | 4.392% | 20.96% | #DIV/0! | Reproducibility |  | 0.051455 | 0.22684 | 4.368% | 20.9% | #DIV/0!
|  |  | Operator |  | 0.052123 | 0.2283 | 4.392% | 20.96% | #DIV/0! | Operator |  | 0.051455 | 0.22684 | 4.368% | 20.9% | #DIV/0!
|  |  | Operators*Part | 2: 0; 3: 0; 4: 0%; 5: 0%; 6: #DIV/0!
|  |  | Part - To - Part |  | 1.0887 | 1.0434 | 91.73% | 95.78% | #DIV/0! | Part - To - Part |  | 1.0864 | 1.0423 | 92.24% | 96.04% | #DIV/0!
|  |  | Total Variation |  | 1.1868 | 1.0894 | 100% | 100% | #DIV/0! | Total Variation |  | 1.1779 | 1.0853 | 100% | 100% | #DIV/0!
测量系统分析MSA GR&R---均值极差法Average and method
报告编号Report NO.
量具名称 Equipment |  |  |  | 3: 产品类型 Description; 7: 测量人员 OperatorＡ |  | 测试日期 Test Tate | 0
量具编号 Equipment NO. |  |  |  | 3: 基件编号 Part NO.; 7: 测量人员 OperatorＢ |  | 平价人数 Appraisers | 3
参数规格 Specification |  |  |  | 3: 规格上限 Upper limit; 7: 测量人员 OperatorＣ |  | 试验次数 Trials | 3
测量单位 Unit |  |  |  | 1: MM; 3: 规格下限 Lower Limit; 6: 过程变差/过程能力 Process Variation(σ/PP) |  | 样 品 数 Samples | 10
Datasheet： |  |  |  | 2: 0.34167; 5: 0.44467; 8: 3.5111
[11 empty] | 分析方式Analysis mode | 基于零件变差base on parts variation
| 测量系统分析MSA |  |  | 8: % 总变差Total variation（TV）
重复性Repeatability－设备变差Equipment Variation(EV)
[12 empty] | = | 17.61%
| = | 0.20186 |  | 6: 试验次数 Trials; 7: K1
[9 empty] | 2 | 0.8862
[9 empty] | 3 | 0.5908
再现性Reproducibility－評价人变差Appraiser Variation(AV)
[12 empty] | = | 20.04%
| = | 0.22967 | #DIV/0! | 1: #DIV/0!; 6: 评价人数 Appraisers; 7: K2
[9 empty] | 2 | 0.7071
[9 empty] | 3 | 0.5231
重复性和再现性Repeatability and Reproducibility(R&R)
[9 empty] | 零件数量 Part QTY | K3 |  | = | 26.68%
| = | 0.30577 |  | 6: 3; 7: 0.5231
[9 empty] | 4 | 0.4467
[9 empty] | 5 | 0.4043
| 零件变差Parts Variation(PV) |  |  | 6: 6; 7: 0.3742
[6 empty] | 公式A Formula A |  |  | 7 | 0.3534 |  | = | 96.38%
| = | 1.1046 |  | 6: 8; 7: 0.3375
[9 empty] | 9 | 0.3249
[9 empty] | 10 | 0.3146
| 总变差Total Variation(TV) |  |  | 8: 有效分辨率Availability Resolution(NDC)=1.41*（PV/R&R）
[7 empty] | 基于零件变差Base on parts variation |  |  |  |  | = | 5
| = | 1.1461 |  | 4: 基于过程变差Base on process variation
基于零件公差Base on parts spec
基于过程能力Base on process PP
判定标准Decide Criterion
1) 0%<%R&R<10%：量测系统状况良好Excellent； |  |  |  | 8: 判定Decide; 10: 可接收Accepted
10%≤%R&R≤30%：量测系统状况可以接收，但需改进Accepted but need improvement； | bar: 10
30%<%R&R<100%：量测系统必须改进Rejected and must be improved 。
2) 数据分级数NDC经四舍五入取整后，必须大于或等于5 The NDC is truncated to the integer and ought to be greater than or equal to 5。
分析评价措施 Analysis and action
|  | 分析人Analyst |  | 4: 日期Date
|  |  | Operator | 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: #REF!
|  |  | Part - To - Part | 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: #REF!
|  |  | Total Variation | 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 6: #REF!
测量系统分析MSA GR&R---变差数分析法ANOVA method
报告编号Report NO.
量具名称 Equipment |  |  |  | 3: 产品类型 Description; 7: 测量人员 OperatorＡ |  | 测试日期 Test Tate | 0
量具编号 Equipment NO. |  |  |  | 3: 基件编号 Part NO.; 7: 测量人员 OperatorＢ |  | 平价人数 Appraisers | 3
参数规格 Specification |  |  |  | 3: 规格上限 Upper limit; 7: 测量人员 OperatorＣ |  | 试验次数 Trials | 3
测量单位 Unit |  |  |  | 1: MM; 3: 规格下限 Lower Limit; 6: 过程变差 Process Variation(6σ) |  | 样 品 数 Samples | 10
| 方差分析表格 ANOVA Table |  |  | 1: 不包含without; 2: 操作员和零件的相互作用 Operator*Part Interaction
| 变差来源 Source |  |  | 2: 自由DF Degree of freedom; 4: 平方的总和SS Sum of squares; 6: 平均平方MS Mean square; 8: F-比率 F-ratio; 10: 有效分辨率Availability Resolution(NDC)
| 零件Parts |  |  | 2: 9; 4: 88.3619; 6: 9.818; 8: 245.6139
| 评价者Operators |  |  | 2: 2; 4: 3.1673; 6: 1.5836; 8: 39.6172
| 评价者和零件Operators*Part |  |  | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
| 设备Equipment |  |  | 2: 78; 4: 3.1179; 6: 0.039973; 10: 4.8605 | ≈4
| 汇总Total |  |  | 2: 89; 4: 94.6471
| 变差来源 Source |  |  | 2: 变差估计值 Estimate of vaiance; 4: 标准偏差 Stdev; 6: %贡献率Contribution; 8: %总变差TV; 10: %公差Tolerance
| 系统Total Gauge R&R |  |  | 2: 0.091429; 4: 0.30237; 6: 7.762%; 8: 27.86%; 10: #DIV/0!
| 重复性Repeatability |  |  | 2: 0.039973; 4: 0.19993; 6: 3.394%; 8: 18.42%; 10: #DIV/0!
| 再现性Reproducibility |  |  | 2: 0.051455; 4: 0.22684; 6: 4.368%; 8: 20.9%; 10: #DIV/0!
| 评价者Operator |  |  | 2: 0.051455; 4: 0.22684; 6: 4.368%; 8: 20.9%; 10: #DIV/0!
| 相互作用InteractionINT=0 |  |  | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0
| 零件Part |  |  | 2: 1.0864; 4: 1.0423; 6: 92.24%; 8: 96.04%; 10: #DIV/0!
| 总变差Total Variation |  |  | 2: 1.1779; 4: 1.0853; 6: 100%; 8: 100%; 10: #DIV/0!
Note: Refer to above tables because P value of operator*Part is greater than setting value
|  | 人与零件相互作用分界 P值 The interaction between Operator and part boundaries P value is |  | 7: 0.25; 9: 实际P值 Actual P Value | 0.97411
|  |  |  | 6: 基于零件变差 Base on parts variation; 10: %贡献率Contribution |  | %总变差TV
|  |  |  | 10: 7.762% |  | 27.86%
|  |  |  | 6: 基于公差 Base on parts spec; 10: 7.762% |  | #DIV/0!
可接收Accepted
#DIV/0!
分析方法 Analysis method |  |  |  | 1: 基于零件变差Base on parts variation; 6: 结论 Result; 7: 可接收Accepted
分析评价措施 Analysis and action
|  | 分析人Analyst |  | 4: 日期Date
Regular
New QCP
PPAP
Other
Note on P4: Dali: 报告编号的一般规则为：仪器管理编号+年月日，如：QAC-001/20090101
Note on M13: 作者: 输入1、过程变差σ 2、过程能力PP
Note on P83: Dali: 报告编号的一般规则为：仪器管理编号+年月日，如：QAC-001/20090101。
Note on M95: 作者: 一般，过程PPK小于1.0使用公差分析。
Note on G113: 作者: 1、基于零件变差分析选择A公式——参看MSA手册第四版，中文版112-113页。 2、基于过程标准差、过程能力、公差选择B公式。中文版112-113页。 3、参考Mintab14版，PV的计算结果用A公式 4、所有计算，默认为------公式A
Note on P169: Dali: 报告编号的一般规则为：仪器管理编号+年月日，如：QAC-001/20090101。
Note on E181: 作者: P值小于设定值=With P值大于设定值=Without
Note on K199: 作者: 一般设定为显著P值分界点为0.25，可参看Mintab14版，可手动修改。